## Slide 1: Pharm Syrup Ultra Firmware
V1.4.0
25-07-11

## Slide 2
1. Revision History
프로토콜 변경(v1.0.0->v1.1.0)
  ‘SET’ 명령 전달 시, 약물명을 함께 전달 할 수 있도록 수정
  AS-IS: SET,1,홍길동,200
  TO-BE: SET,1,홍길동,타이레놀,200
프로토콜 변경(v1.1.0->v1.2.0)
  ‘SET’ 명령 전달 시, 약물의 가중치를 함께 전달할 수 있도록 수정(30mL, 가중치 1.1인 경우 33mL 토출)
  AS-IS: SET,1,홍길동,타이레놀,200
  TO-BE: SET,1,홍길동,타이레놀,200,1.1
GUI Test App 변경(v1.0.0->v1.1.0)
  약물명을 함께 전달 할 수 있도록 Line Edit 추가

## Slide 3
1. Revision History
Emergency Button 추가, (v1.2.0->v1.2.1)
  각 펌프당 1개씩 추가(총 5개)
  동작 중 혹은 ‘SET’ 상태에서 정지버튼을 누르면, 해당 펌프를 초기화함
    OLED 초기화
    조광형버튼 OFF
    환자 정보 초기화
OLED Display 변경(SSD1306 -> SSD1309), (v1.2.0->v1.2.1)
  Display 지원 라이브러리 변경(SSD1306 Custom fork 기반 코드 수정)
    https://github.com/cwal1220/Adafruit_SSD1306
    기존 코드와 회로도는 동일하게 사용
  Display 갱신 속도 개선
  Display 출력 정보 변경
    폰트 사이즈 변경
      한글: 16x16, 자간16 -> 32x32, 자간 32
      영문, 숫자: 8x16, 자간8 -> 16x32, 자간 24
    출력 내용 변경
      AS-IS: 제목, 약물명, 환자명, 용량
      TO-BE: 환자명, 용량만 출력

## Slide 4
1. Revision History
모터 변경: DC모터->스탭퍼모터(v1.2.1->v1.3.0)
  기존과 동일한 프로토콜 사용
  TB6600 모터 드라이버 사용
스탭퍼 모터 Enable pin 제어(v1.3.0 -> v1.3.1)
  GPIO11을 이용해 모든 모터의 Enable pin 제어
스탭퍼 모터 Enable pin 제어(v1.3.1 -> v1.3.2)
  릴레이를 통한 개별 모터의 Enable pin 제어
  GPIO 43~47
통신 프로토콜 변경(v1.3.2 -> v1.4.0)
  Serial 기반 프로토콜 -> RS485 기반 Modbus RTU

## Slide 5
2. 연결구성도
기존에 사용하던 DC모터와 릴레이를 제거
Manual Button 추가(GPIO11을 이용해 모든 모터의 Enable제어)
그 이외의 배선도는 기존과 동일
v1.3.2
Manual Button
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-

## Slide 6
2. TB6600 DIP Switch 설정

## Slide 8
3. Protocol(TO-BE, v1.2.1)
v1.2.1와 동일한 프로토콜을 사용합니다.

## Slide 9
4. Test GUI
2. 토출구 선택
1. Faduino의 COM port 선택
3. 토출할 용량을 키패드를 이용해 입력
8. Set을 눌러 토출 용량 설정.
7. 0~300 범위의
토출 용량 선택
4. 사용자 이름 입력
9. Extr을 눌러 토출 준비
dosing_test_app_v1.2.1.exe 실행
6. 약물 명 입력(deprecated)
5. 약물의 가중치 입력
(ex. 10%인 경우, 1.1)
v1.2.1와 동일한 프로그램을 사용합니다.

## Slide 10
5. Trouble Shooting
LCD가 이상하게 출력되는 경우
  Adafruit_SSD1306.h의 #define SSD1306_128_32 주석 및 #define SSD1306_128_64주석 해제
Ctrl + Click
위의 사진처럼 코드를 수정
V1.2.1 이후 버전에서는 Adafruit_SSD1306.h 파일을 수정하실 필요가 없습니다.